Оценка эффективности системы эпидемиологической безопасности манипуляций гибкими эндоскопами в учреждениях здравоохранения.

Гренкова Т.А., Селькова Е.П., Чижов А.И., Морозова С.В.1

Носик Н.Н., Носик Д.Н., Дерябин П.Г.2

Дорожкова И.Р., Кулько А.Б., Кузьмин Д.Е. , Мороз А.М.3

ФГУН МНИИЭИ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора.1

ГУ НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского РАМН2

МГНПЦ борьбы с туберкулёзом Департамента  здравоохранения города. Москвы3

Проблема предупреждения внутрибольничного инфицирования пациентов и персонала, в том числе в  эндоскопии, является приоритетной задачей здравоохранения. В последние годы ее актуальность растет в связи с широким использованием эндоскопических методов диагностики и лечения в большинстве областей медицины, которое происходит на фоне эпидемиологического неблагополучия по основным социальнозначимым инфекциям (ВГВ, ВГС, ВИЧ-инфекция, туберкулез). Возможность передачи возбудителей данных инфекций при манипуляциях гибкими эндоскопами в нашей стране изучена недостаточно. Всего несколько публикаций освещали вопросы выявления и эпидемиологического расследования причин инфицирования пациентов патогенными бактериями при манипуляциях гибкими эндоскопами.(1,5,7)

С 1970 года в научной литературе описано около 100 случаев инфекционных заболеваний пациентов, связанных с бронхоскопическими манипуляциями. Они были вызваны преимущественно Mycobacterium tuberculosis (МБТ), нетуберкулёзные микобактерии (НТМБ), Pseudomonas aeruginosa и Sаlmonella  marcescens (15,17). С 90-х годов прошлого века в связи с эпидемическим подъёмом заболеваемости населения доля легочных инфекций, вызванных микобактериями, резко увеличилась. По данным Московского научно-практического центра борьбы с туберкулезом  за  2002 - 2007 годы туберкулёз лёгких был установлен у 32,1%  пациентов, обследованных бронхоскопическим методом. (6)

До недавнего времени в  отечественной и зарубежной литературе не было  достоверных данных о зарегистрированных внутрибольничных случаях ВИЧ-инфекции, связанной с эндоскопическими манипуляциями. Были описаны  случай инфицирования пациентов вирусом гепатита В (ВГВ) и 3 случая инфицирования пациентов вирусом гепатита С (ВГС). (8,9,16)  Однако 18 апреля 2009 года в США было объявлено о выявлении в трех госпиталях ветеранов войны (Теннеси, Джорджия, Майами) трех случаев инфицирования пациентов ВИЧ, 6 случаев - ВГВ и 19 случаев – ВГС, связанных с манипуляциями неадекватно обеззараженными колоноскопами. (12)

В нашей стране доказанные случаи заражения пациентов вирусами парентеральных гепатитов    и     иммунодефицита при  манипуляциях гибкими эндоскопами отсутствуют. Однако за период с 1996 по 2008 годы наиболее вероятной причиной передачи 97 пациентам ВГС и ВГВ в учреждениях здравоохранения  Москвы были признаны именно диагностические эндоскопические обследования.

Санитарные правила СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях», введенные в действие в мае 2003 года, кардинально изменили подход к обработке эндоскопов, а так же определили требования к  организационным и противоэпидемическим мероприятиям, составившим основу системы эпидемиологической безопасности эндоскопических манипуляций в учреждениях здравоохранения (см. рис).

Рис. Система эпидемиологической безопасности эндоскопических манипуляций в ЛПУ.

В ходе анкетирования специалистов эндоскопических подразделений 2589 ЛПУ из 75 административных территорий выявлена недостаточная эффективность указанной системы в ряде ЛПУ, обусловленная объективными и субъективными причинами.

Объективные причины:

- Несогласованность положений основных  нормативных документов, регламентирующих деятельность эндоскопических подразделений ЛПУ. Архитектурно-планировочные и санитарно-технические  требования, предъявляемые к моечно-дезинфекционному помещению Санитарными правилами 3.1.1275-03, не согласуются с положениями СНиП 2.08-02-89 «Общественные здания и сооружения, пособие по проектированию ЛПУ». Штатное расписание эндоскопических подразделений (приказ  № 222 от 31 мая 1996 г. МЗ и Медпрома  РФ «О совершенствовании службы эндоскопии в учреждении здравоохранения РФ») не соответствует реальной нагрузке на средний медицинский персонал и нуждается в пересмотре.

- Отсутствие системы обучения медицинского персонала эндоскопических подразделений вопросам профилактики ВБИ на плановой и регулярной основе.

- Недостаточное обеспечение ряда учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь эндоскопическим методом, эндоскопами, автоматическими установками для их обработки,  шкафами для асептического хранения.

- Отсутствие в большинстве учреждений здравоохранения  среднего медицинского персонала, специализирующегося на обработке эндоскопов.

Субъективные  причины:

- Размещение эндоскопического подразделения не соответствует требованиям нормативных документов  в 64,6%  анализируемых ЛПУ.

- Использование в 6,6% ЛПУ для эндоскопических манипуляций негерметичных моделей эндоскопов, которые в силу конструктивных особенностей  не могут подвергаться ДВУ или стерилизации.

- Использование для стерилизации гибких эндоскопов неразрешенных пароформалиновых камер и  нерекомендуемых производителями  озоновых стерилизаторов.

- Недостаточное материальное обеспечение эндоскопических подразделений, в том числе в 18,1% ЛПУ - стерильным расходным материалом.

- Неукомплектованность должностей среднего медицинского персонала.

- Увеличение кратности использования  одного эндоскопа более 4 раз в смену (18,6% ЛПУ, проводящих ЭГДФС).

- Отклонение от технологии обработки эндоскопов на любом его этапе (не выполняют тест на герметичность 60,3% ЛПУ, проводят неэффективную очистку 13,8%, подвергают эндоскопы только дезинфекции или неэффективной дезинфекции на завершающем этапе обработки  32,8%).

- Несоблюдение асептики при хранении обработанных эндоскопов между сменами (11,6% ЛПУ) или во время их транспортировки (41,0% ЛПУ).

- Неэффективность внутриведомственного производственного контроля за выполнением требований действующих санитарно-эпидемиологических правил.

В последние годы рост числа эндоскопических манипуляций происходит на фоне заметного увеличения количества источников ВГС, ВИЧ и туберкулеза среди  обследованных пациентов. (2,3,4) Наличие существенных факторов риска инфицирования  пациентов, недостаточная эффективность системы эпидемиологической безопасности эндоскопических манипуляций в ряде ЛПУ на фоне отсутствии официальной регистрации случаев ВБИ послужили мотивацией для выполнения исследований по изучению рисков  передачи ВИЧ, ВГС и туберкулеза во время эндоскопических манипуляций. Выбор инфекций был обусловлен их эпидемиологической и социальной значимостью, тяжестью  и длительностью течения инфекционного процесса,  отсутствием специфических средств иммунопрофилактики и возможностью  выделения вирусов и микобактерий.

Для достижения поставленной цели  изучалась эпидемиологическая опасность эндоскопов непосредственно после использования у пациентов с ВИЧ-инфекцией, хроническим вирусным гепатитом С  (ХВГС) и туберкулезом, после проведения их окончательной очистки и дезинфекции высокого уровня (ДВУ). Важно было выявить нарушения  в организации и проведении технологического процесса обработки эндоскопов,  приводящие к потенциальным рискам инфицирования пациентов.

В исследование по выявлению риска инфицирования пациентов вирусами были включены 41 больной, в том числе 13-больных с ВИЧ инфекцией,  6  больных с ХВГС и 22 больных с ко-инфекцией. Обследование пациентов проводилось в эндоскопическом отделении инфекционной больницы с целью дифференциальной диагностики сопутствующей патологии.

Для достижения поставленной цели образцы смывов  исследовали методами ИФА и РГА для выявление антигенов  р24 ВИЧ-1 и  ВГС соответственно, а так же  вирусологическими методами для выделения инфекционных вирусов иммунодефицита и гепатита С. Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Результаты определения  ВИЧ и ВГС вирусологическим и серологическим методами  в образцах проб с каналов эндоскопов.

| Метод выявления | Вирус | Исследовано образцов проб на каждом этапе | Из них обнаружен вирус или его АГ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | после использования эндоскопа (1-я проба) | после проведения окончательной очистки (2-я проба) | после ДВУ (3-я проба) |
|  |  |  | А.ч. | % | А.ч. | % | А.ч. | % |
| Вирусологический | ВИЧ | 35 | 33 | 94.3 | 12 | 34,3 | 3 | 8,6 |
|  | ВГС | 28 | 24 | 85,7 | 4 | 14,3 | 2 | 7,1 |
| Серологический | ВИЧ | 35 | 33 | 94.3 | 14 | 40,0 | 3 | 8,6 |
|  | ВГС | 28 | 21 | 71,4 | 2 | 7,1 | - | - |

Исследования смывов с инструментальных каналов эндоскопов показали, что   ВИЧ вирусологическим методом выделен в 94,3%, а   ВГС – в  85,7%, проб, отобранных непосредственно после проведения манипуляций у больных с соответствующей инфекционной патологией, что подтвердило данные  Hanson с соавторами (10,11). Методом полимеразной цепной реакции РНК ВИЧ была выявлена ими в смывах с  7-и (35,0%) из 20 гастроскопов и  с  7-и (100%) бронхоскопов, использованных  у больных с ВИЧ- инфекцией.

Окончательная очистка каналов эндоскопов  щётками в ферментном моющем средстве  не полностью удаляла вирусную контаминацию, в связи с чем  ВИЧ выделялся в материале 34,3% вторых  проб,   а ВГС – в 14,3%. Этот результат  подтверждает данные, полученные  Lee JH с соавторами, об инфекционной опасности эндоскопов в процессе проведения и после завершения  этапа окончательной очистки. (13).

После завершающего этапа обработки инфекционный ВИЧ был выделен из образцов проб  с каналов  3 бронхоскопов  из 35 исследованных, а  ВГС - из образцов проб с каналов 2 гастроскопов из 28 исследованных.

Таким образом, полученные результаты показали не только эпидемиологическую опасность эндоскопов после их использования у больных с  соответствующей патологией, но доказали наличие потенциальных рисков инфицирования пациентов при обследовании неэффективно обработанными эндоскопами.

Для выявления причин неэффективной обработки пяти эндоскопов проведен анализ всех компонент системы эпидемиологической безопасности эндоскопических манипуляций в лечебном учреждении.

Было установлено, что отделение не обеспечено достаточным количеством гастроскопов, на которые падает основная рабочая нагрузка (56,8% от общего числа исследований).  Из четырех бригад, выполняющих эндоскопические манипуляции, одна не укомплектована медицинской сестрой.  В дни  с высокой нагрузкой (7-10 исследований в день) средний медицинский персонал испытывает дефицит времени, что является  основной причиной непреднамеренного нарушения технологии обработки эндоскопов.

При организации технологического процесса обработки имеет место перекрест потоков грязных и деконтаминированных эндоскопов, конструкции емкости для окончательной очистки и  раковины для отмывки эндоскопов после очистки не позволяют проводить  эти процедуры качественно.

Все эндоскопы, взятые в исследование,  на момент использования были исправны. При наличии времени тест на герметичность проводился перед каждым циклом их  обработки.

Основными причинами неэффективной обработки эндоскопов послужили некачественная очистка и/или неадекватная  ДВУ, что подтверждается следующими данными:

- Этап очистки проводился в емкостях недостаточного размера для полного и свободного погружения эндоскопа, поэтому не мог быть достаточно эффективным. Раствор ферментного моющего средства применялся многократно. Щётки для очистки каналов, ввиду их недостаточного количества, не всегда проходили очистку и обеззараживание. Некачественно проведенная очистка эндоскопа, в свою очередь, являлась причиной неэффективности ДВУ. Средство, использованное для ДВУ согласно сведениям, приведенным в Инструкции, обладает свойством фиксировать органические загрязнения, которые экранировали  вирусы от его губительного воздействия.

- Раствор для ДВУ, содержащий  2,7% ГА, использовался многократно (2недели) в пределах срока, указанного в Инструкции производителя (30дней). Тест-полоски для  определения минимально эффективной концентрации ГА к средству не предусмотрены, поэтому указанный параметр не контролировался. Между тем, ГА является летучим соединением, и концентрация его в растворе для ручной и машинной обработки со временем может снижаться до неэффективных значений из-за  естественного испарения, разбавления водой и накопления биологических загрязнений. (14) Значение указанного фактора подтверждается достаточно высокой рабочей нагрузкой  на отделение.

В ходе проведенного эпидемиологического расследования были выявлены пять пациентов, обследованных неэффективно обработанными эндоскопами. (рис.)

Установлено, что пациенты №1 и №2  на  момент  обследования  уже были инфицированы ВИЧ-1. Третий  неинфицированный пациент был подвергнут санационной бронхоскопии в реанимационном отделении. Она  не сопровождалась видимыми нарушениями слизистых оболочек.

Рис.  Схема использования неэффективно обеззараженных эндоскопов.

Один из двух неэффективно обработанных гастроскопов повторно использовали в тот же день для обследования больного (пациент №4) уже инфицированного ВГС, вторым гастроскопом  обследовали неинфицированного пациента (пациент №5). Обследование выявило у пациента  поверхностный гастрит и  не сопровождалось биопсией или другими манипуляциями, повреждающими  слизистую оболочку желудка.

За пациентами №3 и №5, подвергнутыми риску инфицирования  ВИЧ и ВГС соответственно, было установлено динамическое наблюдение в течение 12 месяцев, которое не выявило признаков инфицирования, подтверждённых серологическими тестами (через 6 и 12 месяцев после обследования) и клинико-лабораторными данными.

В исследование по выявлению риска инфицирования пациентов  микобактериями, были включены 32 больных туберкулезом с бактериовыделением. Исследование было проведено на базе МНПЦБТ.

Данные  о культуральном выделении кислотоустойчивых микобактерий из бронхиального содержимого обследованных пациентов  и из смывов с каналов бронхоскопов непосредственно после их использования (проба 1), после дезинфекции и окончательной очистки (проба 2) и после ДВУ (проба3)   на  разных питательных средах представлены в табл.2.

Таблица 2

Результаты исследования на МБ бронхиального содержимого  больных и  смывов с  каналов бронхоскопов

| Материал исследования | Кол-во проб | Из них : |
| --- | --- | --- |
|  |  | МБ выявлены микроскопически | Микобактерии выделены на средах: |
|  |  |  | Middlebrook 7H9 | Левенштейна - Йенсена |
|  |  |  | МБТ | НТМБ | МБТ | НТМБ |
|  |  |  | А.Ч. | % | А.Ч. | % | А.Ч. | % | А.Ч | % |
| Бронхиальное содержимое | 32 | 19 | 31 | 96,88 | 1 | 3,13 | 20 | 62,5 | 1 | 3,13 |
| Проба 1 | 32 | 11 | 28 | 87,5 | 1 | 3,13 | 10 | 31,25 | 1 | 3,13 |
| Проба 2 | 32 | 0 | 1 | 3,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проба 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Кислотоустойчивые МБ  были выделены из бронхиального содержимого всех 32 больных туберкулёзом. Культуральными методами на жидкой питательной среде Middlebrook 7H9 МБ были выделены из 29 (90,6%) образцов смывов,  отобранных с каналов бронхоскопов непосредственно после их использования. Все штаммы кислотоустойчивых микобактерий, выделенные из бронхиального содержимого больных  и проб 1 с  каналов эндоскопов,  подвергались параллельному изучению, в ходе которого была доказана их полная идентичность. При последующей идентификации  в бронхиальном содержимом одного больного (проба 44) и в смыве с канала эндоскопа, которым он обследовался (проба №44\1), были обнаружены нетуберкулезные микобактерии  комплекса Мycobacterium  аvium.

В одной пробе (№18/2) МБТ были  выделены  из смыва с канала эндоскопа после проведения его дезинфекции в 1% растворе «Лизафина» в течение 15 минут и окончательной очистки механическим способом в моющем средстве «Энзимосепт». Полученный результат подтвердил данные Голикова В.Г о недостаточной эффективности этапа дезинфекции, предшествующего или совмещенного с окончательной очисткой. (3)

# Анализ системы эпидемиологической безопасности эндоскопических манипуляций в МНПЦБТ показал ее эффективность. Отделение бронхологии обеспечено бронхоскопами, средствами для очистки и дезинфекции в соответствии с рабочей нагрузкой. Организация технологического процесса ручной обработки эндоскопов и его выполнение соответствуют требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил. Для ДВУ выбрано средство на основе надуксусной кислоты в одинаковой степени эффективное против МБТ и НТМБ. Проведенные исследования позволяют предположить, что  в  диагностических центрах туберкулёзного профиля риски инфицирования пациентов туберкулёзом посредством эндоскопов при строгом выполнении всех стандартов их обработки и использовании целевых моющих и дезинфицирующих средств  в соответствующих режимах минимизированы.

Таким образом, проведенный комплекс исследований позволил выявить  объективные и субъективными причины недостаточной эффективности системы эпидемиологической безопасности эндоскопических манипуляций в ряде учреждений здравоохранения. В сочетании с высокой частотой контаминации эндоскопов опасными микроорганизмами после использования у больных с инфекционной патологией (ВИЧ - 94,3%, ВГС - 85,7%,  МБ - 90,6%) это обуславливает потенциальные риски  инфицирования пациентов, обследованных неэффективно обработанными эндоскопами.

Для оптимизации системы эпидемиологической безопасности эндоскопических манипуляций в ЛПУ необходимы:

- Государственная поддержка оказания населению высокотехнологичной медицинской помощи эндоскопическим методом.

- Создание системы обучения персонала эндоскопических подразделений ЛПУ вопросам профилактики ВБИ.

- Приведение в соответствие требований основных нормативных документов:

- СНиП 2.08-02-89 «Общественные здания и сооружения, пособие по проектированию ЛПУ»,

- Приказ     № 222 от 31 мая 1996 г. МЗ и Медпром  РФ «О совершенствовании службы эндоскопии в учреждении здравоохранения РФ»,

- СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях».

  - Поддержка эндоскопической службы со стороны  администрации ЛПУ (выделение помещения для организации технологического процесса обработки эндоскопов, развитие материально-технической базы, кадровое обеспечение, организация эффективного производственного контроля за выполнением  требований СП 3.1.1275-03).

  - Строгое соблюдение персоналом  технологии обработки эндоскопов,    регламентированной требования СП 3.1.1275-03.

Литература:

- Брусина Е.Б. Теоретические, методические и организационные основы эпидемиологического надзора за ГГСИ в хирургии (эпидемиологические, клинические и микробиологические исследования): автореф. дис. … док. мед. наук/ – ГОУ ВПО «Кемировская государственная медицинская академия Росздрава» - Омск. - 1996.- С.32.

- Годков М.А. Зоны риска распространения парентеральных вирусных гепатитов в стационарах скорой помощи / М.А. Годков, Б.О. Седиков, О.Б. Пасечников, И.С. Стецюра // Стратегия и тактика борьбы с ВБИ на современном этапе развития медицины: материалы Международного конгресса, Москва, 10-12 октября  2006г.- С.55-56.

## Голиков В.Г. Эпидемиологическая оценка бронхоскопии: дисс… канд. мед. наук: Санкт–Петербургская государственная медицинская академия имени И.И. Мечникова. - СПб.- 2004г.-115С.

- Ермолов А.С. Частота выявления пациентов с различными сочетаниями гемоконтактных вирусных инфекций (ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С) в стационаре скорой помощи/А.С Ермолов, М.А. Годков//Внутрибольничные инфекции в стационарах различного профиля, профилактика, лечение осложнений: Материалы  научно-практической конференции 13-14 апреля 2006г. Москва.- С. 17-19

- Зуева Л.П. Пути профилактики инфицирования пациентов при выполнении эндоскопических манипуляций/Л.П. Зуева, В.Г. Голиков, Е.Н.   Колосовская//Стерилизация и госпитальные инфекции.- 2006.- № 2.- С.28–31.

- Кузьмин Д.Е. Бронхоскопические исследования в дифференциальной диагностике заболеваний бронхов и лёгких/ Д.Е.Кузьмин, В.Ю. Смирнов, В.Н. Лавренова, О.В. Ловачёва// Сб. научных трудов к 80-летию ведущего противотуберкулёзного учреждения г. Москвы, 10-летию МГНПЦБТ.- М: [Медицина и жизнь],  2007.- C.116-118.

- Храпунова И.А. Эндоскопические исследования как фактор передачи внутрибольничных кишечных инфекций/ И.А. Храпунова, Н.Н.Филатов, В.А. Иваненко и др. // Материалы IХ съезда Всероссийского НПО эпидемиологов, микробиологов и паразитологов. Москва, 26-27 апр.2007г.- Москва: Изд-во Санэпидмедиа, 2007.- Т. 2. -  С.84-85.

- Birniе GG, Quigley EM, Clements GB, Follet EA, Watkinson G. Endoscopic transmission of hepatitis B virus. //Gut. 1983;24:171-4

- Bronowicki J.-P., Venard V., Botte C et al. Patient-to-Patient Transmission of Hepatitis C Virus during Colonoscopy.// N. Engl. J. Med., July 24, 1997; 337(4): 237 - 240.

- Hanson P.J., Gor D., Clarke J.R., Chadwick M.V., Gazzard B., Jeffries D.J., et al. Recovery of the human immunodeficiency virus from fibreoptic bronchoscopes. // J. Thorax,  1991.- Vol.46.-P.410-412.

- Hanson P.J., Gor D., Clarke J.R., Chadwick M.Vet al. Contamination of endoscopes used in AIDS patients. // J. Lancet, l989.- Vol.2.-P.86-88.

- http://www.americaru.com/news/37161

- Lee JH, Rhee PL, Rim M JJ et al. Efficacy of electrolyzed water in reprocessing patient –used flexible upper endoscopes: comparison with 2% alkaline glutaraldehyde// J Castroenterol Hepatol. 2004, 8:894-899

- Mbithi JN, Springthorpe VS, Sattar SA, et al Bactericidal, virucidal, and mycobactericidal activities of reused alkaline glutaraldehyde in an endoscopy unit.// J Clin Microbiol 1993;31,2988-2995

- Mehta Al C et al.  Prevention of Flexible Bronchoscopy-Associated Infection// American College of Chest Physicians and American Association for Bronchology Consensus Statement; Chest. 2005; 128:1742-1755

- Pogam S., Gondeau A., Bacq Y. Nosocomial transmission of Hepatitis C Virus.//  Ann of Intern Med, 1999; Vol 131(10):794-794

- Spach DH, Silverstein FE, Stamm WE. Transmission of infection by gastrointestinal endoscopy and bronchoscopy.// Ann Intern Med. 1993;118 (2):117-128

# Text boxes

Подготовка и повышение квалификации кадров по вопросам ВБИ

Защита здоровья персонала

Кадровое обеспечение

Техническое оснащение

Размещение и планировка

Материальное обеспечение

Организационные мероприятия

Обеспечение эпидемиологической безопасности  эндоскопических манипуляций в ЛПУ

Внутриведомственный производственный контроль

СИЗ персонала

Дез. средства

Моющие средства

Расходный материал

Стерильный материал

Ёмкости

Тележки

Сушильные шкафы

Автоматические

установки

Эндоскопы

Противоэпидемические мероприятия

Профилактическая дезинфекция

Транспортировка эндоскопов в асептических условиях

Асептическое хранение эндоскопов

Обработка эндоскопов в соответствии с СПЗ.1.1275-03